| 附件1： 医疗设备维保需求及预算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目 | 维保要求 | 预算 （万元） | 服务周期 |
| 1 | DSA维保 | DSA设备全保（含高压注射器）。双板DR、移动式C形臂（2台）共三台设备全保（保一个球管）。 | 165 | 2026年8月13日至 2029年8月12日 |
| 2 | 16排CT维保 | 16排CT全保，1.5T磁共振带病入保（含高压注射器）。移动式X射线机、三合一口腔CT、口腔X光机三台设备全保（保一个球管）。单板DR技术保。 | 150 | 合同签订之日起3年 |
| 3 | 62排CT维保 | 62排CT全保（含高压注射器），一台单板DR不含球管的全保。 | 150 | 2026年11月3日至 2029年11月2日 |
| 4 | 256排CT维保 | 256排CT全保（含高压注射器）、AI诊断软件，单板DR技术保。 | 450 | 2027年3月11日至 2030年3月10日 |
| 5 | 3.0T磁共振维保 | 3.0T磁共振全保（含高压注射器）、数字乳腺X射线影像系统（钼靶）、动态平板数字 多功能X射线机（胃肠机）全保（与DSA维保项目共保一个球管）。 | 180 | 2027年1月20日至 2030年1月19日 |
| 6 | 彩色超声维保 | 全院超声诊断设备维保服务，探头保用。 | 30 | 合同签订之日起3年。其中西门子超声，型号ACUSON Sequoia，服务期自2027年11月13日至2030年3月10日。 |
| 7 | 内窥镜维保 | 全院软镜、硬镜及配套主机进行全保服务。 | 45 | 合同签订之日起3年。 |
| 8 | 水处理机维保 | 血液净化室水处理机全保服务，含日常维护保养、设备故障维修。 | 12 | 合同签订之日起3年。 |
| 9 | 空压机房及吸引机房维保 | 空压机房、吸引机房，口腔科吸引机、压缩机设备全保服务。 | 5 | 合同签订之日起3年。高压氧舱空压机维保自2027年4月2日起。 |
| 10 | 全院医疗设备维修及医疗设备零星配件更换 | 在医院建设维修管理中心，配备维修管理设施及软件，须在医院建立常用配件中心，保障常用配件供应，对全院医疗器械分类目录中“07医用诊察和监护器械”、“08呼吸、麻醉和急救器械”、“10输血、透析和体外循环器械”等设备进行维修保障及质控，含其它1300余台设备，例如：心电、监护、呼吸机、麻醉机、血透机、除颤仪、注射泵等设备日常维修及质控，整机全保，医院3名工程师协助完成，要求派驻驻场工程师至少一名。 | 90 | 合同签订之日起3年。 |
| 预算总计 |  |  | 1277 |  |

- DSA维保项目

- 1、维保服务范围

| - 序号 | - 名称 | - 品牌 | - 型号 | - 数量 | - 维保范围 | - 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 医用血管造影X射线系统（DSA） | - 飞利浦 | - UNIQ FD20 | - 1台 | - 整机全保（所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：球管，高压发生器，平板探测器、控制系统、检查床、影像后处理工作站、机架、悬吊架等所有部件，以及第三方设备（如高压注射器）和其它保证设备正常运行的附属设备及部件。 | - 52 - 万元 |
| - 2 | - 数字化医用X射线摄影系统(双板DR） | - 飞利浦 | - DigitalDiagnost C50 | - 1台 | - 整机全保（所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：球管，高压发生器，平板探测器、控制系统、检查床等所有部件，三台设备保一个球管。 |  |
| - 3 | - 移动式C形臂X射线系统 | - 飞利浦 | - BV Endura | - 1台 |  |  |
| - 4 | - 移动式C形臂X射线系统 | - 飞利浦 | - BV Vectra | - 1台 |  |  |
| - 5 | - 高压注射器 | - 理博 | - Angiomat lllumena | - 1台 | - 整机全保，免费上门服务以及更换配件。 |  |

- 16排CT维保项目

- （一）维保内容清单

| - 设备 - 名称 | - 品牌 | - 型号 | - 数量 | - 维保范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 16排CT | - 西门子 | - SOMATOM Emotion 16 | - 1台 | - 整机全保（所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：球管，高压发生器，平板探测器、控制系统、检查床、影像后处理工作站、机架等所有部件，以及其他保证设备正常运行的附属设备及部件。 |
| - 移动式X射线机 | - 迈瑞 | - Mobieye 700T | - 1台 | - 整机全保（所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：球管，高压发生器，平板探测器、控制系统、检查床等所有部件，三台设备保一个球管。 |
| - 三合一口腔CT | - 卡瓦 | - KAVO北斗 | - 1台 |  |
| - 口腔X光机 |  | - FOCUS F35199 | - 1台 |  |
| - 单板DR | - 西门子 | - Ysio | - 1台 | - 人工技术保，不限次人工现场服务，不含配件。 |
| - 1.5TMRI - （设备已停机） | - 西门子 | - Magnetom Avanto 1.5T | - 1台 | - 整机全保（所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：磁体、液氦、冷头、线圈、工作站、水冷系统、氦压机、失超管、精密空调，磁感应门以及其他保证设备正常运行的附属设备及部件等。 |

- 62排CT维保项目

- （一）维保内容清单

| - 设备 - 名称 | - 品牌 | - 型号 | - 数量 | - 维保范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 62排CT | - GE | - Optima - CT620 | - 1台 | - 整机全保（所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：球管，高压发生器，平板探测器、控制系统、检查床、影像后处理工作站、机架等所有部件，以及其他保证设备正常运行的附属设备及部件。 |
| - 单板DR | - GE | - Difinium - 6000 | - 1台 | - 使用地点体检中心，整机全保（不含球管的其他所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：球管，高压发生器，平板探测器、控制系统、检查床等所有部件。 |

- 256排CT维保项目

- （一）维保内容清单

| - 设备 - 名称 | - 品牌 | - 型号 | - 数量 | - 维保范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 256排CT | - GE | - REVOLUTION - CT | - 1台 | - 整机全保（所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：球管，高压发生器，平板探测器、控制系统、检查床、影像后处理工作站、机架等所有部件，以及其他保证设备正常运行的附属设备及部件。 |
| - 高压注射器 | - 拜耳 | - Stellant - D-CE | - 1台 | - 整机全保，免费上门服务以及更换配件。 |
| - 单板DR | - GE | - Difinium - 6000 | - 1台 | - 人工技术保，不限次人工现场服务，不含配件，维保服务期：自合同签订之日起至2027年3月10日。 |

- （二）软件系统服务要求

- 1、合同签订之日起至三年，提供配套的人工智能冠脉CTA、头颈CTA和头颅灌注成像软件及配套设施给采购人使用，所有权归供应商所有，如显示屏、主机、软件功能开通和软、硬件维护升级等，并安装调试，确保能够与采购人的信息化系统进行连接。显示屏和主机的配置必须能够满足人工智能冠脉CTA、头颈CTA和头颅灌注成像软件的使用。因显示屏和主机配置问题导致人工智能冠脉CTA、头颈CTA和头颅灌注成像软件的功能无法使用，成交人必须对显示屏和主机进行更换，费用包含在报价内。

- 2、冠脉CTA、头颈CTA和头颅灌注成像软件均具备医疗器械注册证。冠脉CTA软件能够提供冠脉狭窄辅助诊断提示；头颈CTA软件能够对头颈动脉CT血管造影图像进行显示、处理和分析，可对头颈动脉血管是否存在50%及以上狭窄进行辅助分诊评估；头颅灌注成像软件能够对头颅灌注医学图像进行显示、处理和基本编辑操作。

- 3.0T磁共振维保项目

- 1、维保服务内容清单

| - 设备 - 名称 | - 品牌 | - 型号 | - 数量 | - 维保范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.0T磁共振 | - GE | - SIGNA ARCHITECT - 3.0T | - 1台 | - 整机全保（所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：磁体、液氦、冷头、线圈、工作站、水冷系统、氦压机、失超管、精密空调，磁感应门以及其他保证设备正常运行的附属设备及部件等。 |
| - 风冷式机房精密空调 | - 克莱门特 | - COOLBLADE - DA0035 | - 1台 | - 整机全保，一年不少于4次保养、包含更换常规耗材，如：滤网，湿化罐以及其他保证设备正常运行的部件。 |
| - 医疗核磁专用制冷机组 | - 阿尔西 | - MC/CH80E2P3R - 410.M.GEH | - 1台 | - 整机全保，一年不少于4次保养，包含更换常规耗材，如：滤网，制冷剂以及其他保证设备正常运行的部件。 |
| - 高压注射器 | - 拜耳 | - Spectris Solaris EP | - 1台 | - 整机全保，免费上门服务以及更换配件。 |
| - 数字乳腺X射线影像系统（钼靶） | - GE | - Senographe Pristina | - 1台 | - 与DSA项目中共保一个球管，其它所有硬件及软件全保，包含但不限于以下所列内容：高压发生器，平板探测器、控制系统、检查床、影像后处理工作站、机架等所有部件，以及其他保证设备正常运行的附属设备及部件，，如水冷系统、氦压机、失超管、精密空调，高压注射器、磁感应门等。维保服务期：自合同签订之日起至2027年3年10日。 |
| - 动态平板数字 多功能X射线机（胃肠机） | - 岛津 | - SONIALVISION G4 | - 1台 | - 与DSA项目中共保一个球管，其它所有硬件及软件全保，包含但不限于以下所列内容：高压发生器，平板探测器、控制系统、检查床、影像后处理工作站、机架等所有部件，以及其他保证设备正常运行的附属设备及部件，维保服务期：自合同签订之日起至2027年3月10日。 |

- 彩色超声维保

- 、维保范围：

| - 型号 | - 设备 - 名称 | - 品牌 | - 型号 | - 数量 | - 维保范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式彩色超声诊断系统 | 飞利浦 | CX50 | - 1 | - 整机全保（所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：设备主机、工作站、探头以及其他保证设备正常运行的附属设备及部件。 |
| 2 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 深圳迈瑞 | M9 | - 1 |  |
| 3 | 超声诊断系统 | 美国西门子 | ACUSON Sequoia | - 1 |  |
| 4 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | GE | VIVID IQ | - 1 |  |
| 5 | 数字化彩色超声波诊断装置 | 日立 | Noblus | - 1 |  |
| 6 | 彩色超声诊断系统 | GE | Voluson E8 | - 1 |  |
| 7 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 飞利浦 | CX50 | - 1 |  |
| 8 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 迈瑞 | M9 | - 1 |  |
| 9 | 彩色超声诊断系统 | 飞利浦 | EPIQ5 | - 1 |  |
| 10 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 迈瑞 | M7SUPRT | - 1 |  |
| 11 | 超声诊断仪 | 三星 | RS80A | - 1 |  |
| 12 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 开立 | S8EXP | - 1 |  |
| 13 | 便携式全数字彩色超声诊断系统 | 理邦 | U50 | - 1 |  |
| 14 | 彩色多普勒诊断仪 | 深圳迈瑞 | Resona R9S | - 1 |  |

- 内窥镜维保

- 维保范围（详见设备清单）：

| - 型号 | - 设备名称 | - 品牌 | - 预估数量 | - 维保范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | - 8 | - 整机全保（包含所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：软镜、硬镜维修，光源主机（含灯泡）、图像工作站显示屏、硬镜、软镜以及其他保证设备正常运行的附属设备及部件，设备维修期间须提供备用设备，保证临床使用。 |
| 2 | 电子肠镜 | 奥林巴斯 | - 6 |  |
| 3 | 支气管镜 | 宾得 | - 2 |  |
| 4 | 输尿管镜 | 德国雪力、奥林巴斯、郎牌 | - 4 |  |
| 5 | 腹腔镜系统 | 奥林巴斯、STORZ | - 3 |  |
| 6 | 宫腔镜系统 | 迈瑞、沈大 | - 2 |  |
| 7 | 电子鼻咽喉镜 | 艾克松 | - 1 |  |
| 8 | 其他硬镜软镜 | / | - 150 |  |

- 水处理机维保

- 维保服务清单

| - 设备 - 名称 | - 品牌 | - 型号 | - 数量 | - 维保范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 水处理机（血液净化室） | - 杭州天创 | - TCH-ROII | - 1台 | - 整机全保（所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：水处理机控制系统、水泵、管道、压力表、电磁阀，罐体、时序控制器、水处理机耗材等所有部件，以及其他保证设备正常运行的附属设备及部件。 |

- 水处理机定期更换耗材清单

| 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活性炭 | 材料为优质椰壳炭，碘数≥900，目数约8-20，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎 | 1个罐体 | - 满足天创TCH-ROII/3水机的运行的要求，定期更换水处理机耗材保障患者血透安全。 |
| 树脂 | 高质量离子交换性能，001*7 | 1个罐体 |  |
| 石英砂 | 精制的、具有良好级配的石英砂，粒径0.6-4mm | 1个罐体 |  |
| 反渗膜 | 原装进口膜，单支膜有效膜面积440ft2/41m2，单支膜产水量48m3/d，稳定脱盐率99.3%，最低脱盐率99.1% | 5支 |  |
| 滤芯 | 30英寸5微米，材质PP | 5支 |  |

- 空压机房及吸引机房维保

- 维保服务范围

| - 设备 - 名称 | - 品牌 | - 型号 | - 数量 | - 维保范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 空压机 | - 阿特拉斯 | - GA11-8.5 | - 3台 | - 整机全保（所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：空压机组、储气罐、管道、安全阀、压力表、电磁阀，压缩空气罐体、油水分离器、干燥器、过滤器等所有部件，以及其他保证设备正常运行的附属设备及部件，按照厂家要求定期保养，更换机油、机滤、空气滤芯等。 |
| - 空压机 | - 上海稳健 | - G-30A | - 2套 | - 按照厂家要求定期对空压机组，干燥机、油水分离器等设备进行保养，更换机油、机滤、空气滤芯，过滤器等。 |
| - 吸引机组 | - 荣佳 | - RYJ132M-4Z | - 3套 | - 整机全保（所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：吸引机组、真空罐、管道、安全阀、压力表、电磁阀，过滤器等所有部件，以及其他保证设备正常运行的附属设备及部件，按照厂家要求定期保养。 |
| - 口腔科吸引机 | - 山东宏润 | - HVS-7 | - 1台 | - 整机全保（所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：吸引机组、管道、压力表、电磁阀，过滤器等所有部件，以及其他保证设备正常运行的附属设备及部件，按照厂家要求定期保养。 |
| - 口腔科吸引机 | - 上海医诚 | - YJF-10KS | - 1台 | - 整机全保（所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：吸引机组、管道、压力表、电磁阀，过滤器等所有部件，以及其他保证设备正常运行的附属设备及部件，按照厂家要求定期保养。 |
| - 口腔科空压机 | - 上海医诚 | - YJ600WS | - 2台 | - 整机全保（所有硬件及软件），按照厂家要求定期保养。 |

- 全院部分医疗设备维修保养质控

- 维保服务清单

| - 医疗器械分类目录 | - 医疗器械举例 | - 预估数量 | - 维保范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 07 医用诊察和监护器械 | - 监护仪、心电图机、动态心电图机、耳镜等 | - 800 | - 不含一次性使用耗材，整机全保（含所有硬件及软件），包含但不限于以下所列内容：血氧探头，心电导联线，血压袖带等。 |
| - 08呼吸、麻醉和急救器械 | - 呼吸机、麻醉机、心肺复苏器、除颤仪等 |  | - 不含液氧站范围内医用气体系统及一次性耗材，其它整机全保。 |
| - 10输血、透析和体外循环器械 | - 血液透析设备、血液透析滤过设备、血液透析机用水处理设备等 |  | - 不含一次性耗材，试剂，其它整机全保。 |
| - 11 医疗器械消毒灭菌器械 | - 医用清洗机、高压蒸汽灭菌器、过氧化氢低温等离子灭菌器等 |  | - 不含一次性耗材，其它整机全保。 |
| - 14 注输、护理和防护器械 | - 输液泵、注射泵、胰岛素泵、医用负压吸引系统等 |  | - 不含一次性耗材，其它整机全保。 |
| - 15 患者承载器械 | - 电动床、手术床、电动防褥疮床垫、转运床等 |  | - 不含一次性耗材，其它整机全保。 |
| - 其他设备 | - 全自动免疫组化染色仪 | - 1300 | - 品牌：罗氏，型号：BenchMark GX，不含一次性耗材试剂，不含一次性耗材，其它整机全保。 |
|  | - 三维电生理导航系统 |  | - 品牌：强生，型号：FG-5400-00，不含一次性耗材试剂，不含一次性耗材，其它整机全保。 |
|  | - 其它设备 |  | - 整机全保，含易损配件，不含一次性耗材，不包括其它病理、检验类设备。 |

- 维保标准

- 1、整机全保（含所有硬件及软件），维保服务期间保证设备开机率达到98%以上；如设备故障停机率超过2%（一年按365天计算，每年7天），每超过一天，保修期顺延一周。人工技术保，不含配件费用，人工技术保如因配件原因造成设备停机，不计算全保开机率。

- 2、提供7×24小时的免费维修服务热线，免费提供远程诊断功能并指导采购人工程师解决简易故障；报修电话响应时间：1小时内；不限次人工现场服务，所涉及的人工费用以及交通差旅费包含在报价内；现场维修响应时间：12小时内，如需更换配件，配件需48小时内到达医院。每次维修结束后应提供一份维修报告，写明故障情况以及所需要更换的配件，经成交人维修工程师和采购人工程师签字后，交由采购人工程师存档。

4、服务期内，每年提供不少于4次定期维护、保养，定期更换易损耗件，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，预防性保养以及紧急维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规定运行的标准运行。定期维护服务内容包括但不限于以下内容：（1）设备基本情况检查及维护保养内容；（2）图像质量检查与设备校准情况；（3）易损件检查及更换情况；（4）图像处理系统检查及调试；（5）软硬件安全性改版升级，系统备份等。维保服务期内，中标方需每季度向采购人提供维护保养记录、检测报告等（其中100万元以上设备需单独出具维保报告）；并且每年度结束将整年度维修维保服务报告装订成册交由院方进行年度验收考核，验收考核不通过的采购人有权终止合同，不予付款，年度服务报告包含但不限于以下内容：开机率，维修次数和内容，保养次数和内容，更换配件及对应的服务工单，整机质量评估报告。

5、提供的X射线球管是原厂全新球管，球管需提供相关资质证书，保障设备稳定运行，图像质量应达到原厂出厂标准，不会给设备带来安全隐患。

6、其它核心配件是原厂零备件，须保障设备稳定运行，图像质量应达到原厂出厂标准，不会给设备带来安全隐患。

7、免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并根据院方要求对系统软件进行升级。

8、中标方配备于本项目的维修工程师具备设备同类机型维修经验，能提供临床应用专家和维修专家实时在线服务，可及时解决临床使用和维修方面的问题。

- 9、为院方提供每年不少于10人次的医疗设备使用管理培训，包括不限于临床专业技能培训、医疗设备使用、维护、保养、管理等内容。

10、以U盘或光盘的形式对以上X射线设备进行系统数据备份，并交由院方设备科保存。

- 商务要求

- 1、服务地点：南京市溧水区永阳街道文昌路201号南京市溧水区中医院医学影像科。

- 2、付款条件：

- 自合同签订之日起每6个月采购人对成交人维保服务内容进行验收，验收合格后支付当年度合同维保费的50%。

- 3、验收方案：

- 每季度维保服务结束后，成交人需提供一份维保服务报告，包含服务工单、开机率、维修次数、保养次数、维修和保养明细等内容，由采购人进行验收考核。

- 4、整机全保考核标准：

- （1）每台设备保证开机率98%（一年365天计算），停机不超过7天/年。如开机率因成交人的原因未能达到，停机超过一天，合同保修期限将相应延长七个日历日，并扣除维保费用2000元／每天；

- （2）服务期内，接到报修电话1小时内响应，12小时内到达现场进行维修，24小时内排除故障，如需更换配件，配件需48小时内到达医院；若实际响应时间超出承诺响应时间12小时，成交人须按照0.2万元/12小时的标准向采购人支付违约金，超过承诺响应时间不满12小时的，按0.2万元支付违约金，采购人有权从当期维保费用中扣除。（因自然灾害的不可抗力因素除外）

- （3）服务期内，如设备发生故障成交人不能在报修后96小时内完成设备维修，为保障设备正常使用采购人有权终止合同，并扣除对应设备当季度维保费用，产生的其他损失应由成交人承担，包含因维修导致的设备损失。

- （4）因成交人服务问题造成采购人设备损坏，财产损失，或对患者造成损害的，成交人应赔偿相应损失。

（5）因成交人问题导致未按照合同要求完成设备的保养次数及内容或每个验收周期内达到5台次以上设备故障为按时完成维修验收不合格的，采购人有权扣除对应期限合同款项金额的10%，同时有权终止合同，不承担成交人的损失。